THUYẾT MINH DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

- Tên tiêu chuẩn

Mẫu dạng rắn và dạng lỏng - Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp phân hủy nhiệt, hỗn hống và đo phổ hấp thụ nguyên tử.

- Tổ chức biên soạn

- Tên tổ chức (cá nhân):         Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia

- Địa chỉ: Số 65 Phạm Thận Duật – Cầu Giấy – Hà nội

- Điện thoại: 043.9335741 (CQ)                          Fax: 04.39335738

- Tên cơ quan chủ quản: Bộ Y tế

- Khái quát chung

3.1. Giới thiệu về đối tượng nghiên cứu

Thủy ngân tồn tại trong tự nhiên được sinh ra bởi các quá trình tự nhiên, được biết đến như là sự suy thoái của vỏ trái đất, các hoạt động núi lửa và sự bốc hơi của nước. Tuy nhiên những năm gần đây thủy ngân cũng được tạo thành từ các hoạt động sản xuất của con người. Trước đây, thủy ngân được tạo ra trực tiếp và gián tiếp thông qua các quy trình công nghiệp, chẳng hạn như sản xuất acetaldehyd. Hiện nay, có một số nguồn phát thải thủy ngân gián tiếp, như khai thác, đốt nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Mặc dù thủy ngân chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các loại nhiên liệu này, nhưng sự phát thải cũng tạo ra một phần đáng kể thủy ngân nguyên tố vào môi trường. Lượng thủy ngân và các dạng tồn tại đặc biệt của nó không thể ước tính chính xác, bởi vì trong khí quyển và nước vẫn tồn tại thủy ngân nhưng rất thấp, thấp hơn giới hạn của phương pháp phân tích.

Nguồn gốc phát thải thủy ngân từ các ngành công nghiệp:

- Các công ty sử dụng than làm nhiên liệu thải ra lượng thủy ngân lớn nhất;

- Công nghệ sản xuất clo, thép, phốt phát và vàng;

- Công nghệ luyện kim;

- Công nghệ sản xuất, sửa chữa thiết bị điện tử;

- Ứng dụng y tế, bao gồm sản xuất và bảo quản vắc-xin

Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu về nguy cơ ô nhiễm thủy ngân từ các ngành công nghiệp ít được chú ý. Với tình hình khai thác, đặc biệt là khai thác vàng tràn lan, thiếu quy hoạch đồng bộ như hiện nay thì nguy cơ ô nhiễm thủy ngân vào môi trường sống đặc biệt là nước ngầm và nước sinh hoạt rất cao. Ngoài ra, tại Việt Nam, lò nung trong các nhà máy sản xuất xi măng, nhiệt điện, sắt thép, phân bón, ... than vẫn được sử dụng làm nhiên liệu chủ yếu. Có thể thấy rằng nguy cơ phát thải thủy ngân từ mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch là không nhỏ.

Thủy ngân tồn tại trong môi trường dưới các dạng khác nhau và có thể chuyển hóa thông qua quá trình sinh hóa tự nhiên. Sự chuyển hóa thủy ngân bao gồm 6 quá trình:

- Hơi thủy ngân được sinh ra từ đá, đất và nước mặt hoặc khí thải núi lửa, cùng với các hoạt động của con người.

- Khí quyển: Thủy ngân, khi được giải phóng vào khí quyển, thường tồn tại ở dạng hơi thủy ngân. Hơi thủy ngân tồn tại trong một thời gian rất dài, có thể lên đến một năm, vì vậy nó có khả năng lan rộng thông qua các hoạt động của khí quyển như gió, hiện tượng đối lưu.

- Sự lắng đọng thủy ngân xuống mặt đất và nước mặt: hơi thủy ngân trong khí quyển trải qua quá trình oxy hóa quang hóa để tạo thành thủy ngân vô cơ kết hợp với hơi nước và trở lại mặt đất nhờ mưa.

- Chuyển hóa thành sunfua thủy ngân không hòa tan.

- Biến đổi hóa học và sinh học thành các dạng dễ bay hơi và hòa tan, bao gồm năm quá trình trao đổi chất chính: methyl hóa thủy ngân, demethyl hóa thủy ngân, khử Hg2+ thành Hg vô cơ và oxy hóa ngược, tác dụng của vi sinh vật đối với việc chuyển Hg2+ thành các hợp chất hữu cơ khác nhau.

- Quay trở lại bầu khí quyển hoặc trở lại tích lũy sinh học trong chuỗi thức ăn.

Tại Việt Nam, khí thải thủy ngân vào môi trường chủ yếu thông qua quá trình đốt cháy nhiên liệu. Theo các tài liệu nghiên cứu trước đây cũng như khảo sát ban đầu, than nhiên liệu chứa một lượng thủy ngân với hàm lượng khoảng 0,1 mg/kg đến 0,2 mg/kg tùy thuộc vào loại than. Khi đốt than để thu nhiệt, thủy ngân trong than sẽ phát ra khí quyển (dưới dạng Methyl thủy ngân) và một phần của tro bay và xỉ. Ngoài ra, methyl thủy ngân được hình thành bởi các vi sinh vật trong môi trường và nguy cơ tồn tại tích lũy sinh học cao, tiếp xúc nhiều với con người và động vật.

3.2. Độc tính của thủy ngân

Thủy ngân vô cơ và các dạng của nó, đặc biệt Methyl thủy ngân rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Tính năng nguy hiểm nhất là khả năng của RH + để vượt qua nhau thai vào mô của thai nhi. Methylmercury di chuyển giữa các tế bào thần kinh từ lớp màng ngoài đến mục tiêu cuối cùng trong vỏ não, ức chế sự phát triển não bộ của thai nhi dẫn đến thay đổi hành vi và giảm khả năng nhận thức thậm chí gây ra mù, điếc, v.v đồng thời can thiệp vào tế bào phân chia và tổng hợp protein của các tế bào thần kinh. Điều này dẫn đến việc thiếu năng lượng trong tế bào và rối loạn trong việc truyền phản xạ thần kinh. Đây là cơ sở để giải thích lý do tại sao những đứa trẻ sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm methyl thủy ngân sẽ bị phá hủy không thể phục hồi hệ thần kinh trung ương, bao gồm cả bệnh tâm thần phân liệt, sự phát triển trí tuệ và co giật. Cũng có bằng chứng cho thấy con người và động vật tiếp xúc với methyl thủy ngân có thể có tác dụng phụ đối với hệ tim mạch ở trẻ em đang phát triển và trưởng thành, biểu hiện là huyết áp không ổn định, và bệnh tim, chậm phát triển tâm thần.

Ngoài ra, ngộ độc methyl thủy ngân cũng dẫn đến sự phân lập nhiễm sắc thể, phá vỡ nhiễm sắc thể và ngăn chặn sự phân chia tế bào. Các nghiên cứu khác đã chứng minh rằng tác dụng phụ của thủy ngân có thể gây ung thư và tất cả ngộ độc thủy ngân xảy ra khi lượng thủy ngân trong máu là 0,5 ppm CH3Hg +.

Đối với người trưởng thành, methyl thủy ngân được đưa vào cơ thể qua đường tiêu hóa và dễ dàng hấp thụ. Nó chủ yếu được tìm thấy kết hợp với cysteine, với protein và peptide axit amin. Phức hợp Methylmercury-cysteine ​​ổn định cùng với sự hình thành các axit amin vận chuyển trong cơ thể như methionine - một loại axit amin thiết yếu. Do đó, nó được vận chuyển tự do khắp cơ thể đến não và qua nhau thai, cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của thai nhi. Do sự kết hợp mạnh mẽ của protein này, thủy ngân methyl không dễ dàng bị loại bỏ khỏi cơ thể. Thời gian phân hủy của thủy ngân methyl trong máu là khoảng 50 ngày.

Nghiên cứu trên cơ thể nạn nhân bị ngộ độc methyl thủy ngân ở Minamata (Nhật Bản) cho thấy ảnh hưởng của methyl thủy ngân trong cơ thể con người tăng lên khi tiếp xúc với liều lượng vượt ngưỡng cho phép. Ban đầu, nạn nhân mất sự phối hợp giữa các cơ bắp, sức chịu đựng, tê liệt chân tay hoặc run rẩy, suy giảm mùi vị và mùi, ù tai hoặc điếc, mờ mắt, hay quên, cơ thể yếu, mệt mỏi. Nhiều bệnh nhân đầu tiên ở Minamata bị điên, bất tỉnh và chết sau một tháng bị bệnh. Khám nghiệm tử thi cho thấy: Trong một số trường hợp, tiểu não gần như bị phá hủy hoàn toàn. Ở Iraq, trong những năm 1960 và 1970, methyl thủy ngân đã được sử dụng để lưu trữ lúa mì, là hạt giống làm thức ăn trực tiếp cho con người và động vật. Các triệu chứng thần kinh như dị ứng, khó giao tiếp, vận động, suy giảm thị lực, giảm thính lực, mù và tử vong.

Ngoài ra thủy ngân vô cơ và hữu cơ cũng được xác định liên quan đến tổn thương thận. Khám nghiệm tử thi bệnh nhân mạc treo bằng methyl thủy ngân cho thấy các biểu hiện tiêu cực lên thận và thoái hóa ống thận thâm chí làm hỏng ống thận [8]. Trong thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác động của methyl thủy ngân lên chức năng miễn dịch và huyết áp. Thực hiện thí nghiệm trên chuột tiếp xúc với thủy ngân methyl, Sorosen và cộng sự (1999) đã tìm thấy mối liên quan với thủy ngân methyl với tăng huyết áp ở chuột khi sinh, tương ứng với sự gia tăng nồng độ thủy ngân trong máu.

- Một số phương pháp xác định Thủy ngân

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về phân tích thủy ngân và các dạng thủy ngân sử dung các kỹ thuật khác nhau.

*Sắc ký khí - Máy dò bắt điện tử (GC-ECD)

Petr Maršálek và cộng sự đã nghiên cứu phát triển một phương pháp nhanh để xác định Methyl thủy ngân trong các mô cá dựa trên thiết bị GC/ECD. Phương pháp mới sử dụng axit hydrochloric và quá trình chiết tiếp theo bằng toluene. Trong nghiên cứu này, methyl thủy ngân được xác định bằng kỹ thuật GC/ECD sử dụng cột mao quản DB-608. Các thông số sau của phương pháp đã được thiết lập: giới hạn phát hiện 13 µg / kg, giới hạn định lượng 22 µg/kg, độ tuyến tính 0,2 ~ 200 ng/ml, độ tái lập 9,4% và độ thu hồi 90%. Phương pháp này được đánh giá trên mẫu CRM 464 và so sánh giữa các phòng thí nghiệm cho thấy kết quả là tương đồng trên 20 mẫu cá ngừ.

Salvatore Chiavarini và cộng sự đã phát triển một quy trình phân tích để xác định methyl Thủy ngân trên tóc người bằng phương pháp sắc ký khí mao quản với phát hiện bắt electron (GC-ECD). Các mẫu tóc được thủy phân trong môi trường kiềm/toluene trong bể siêu âm ở khoảng 500C. Sau khi làm mát và xử lý bằng axit chlohydric (6 mol.L-1) và dung dịch đồng sunfat bão hòa, pha hữu cơ được chiết bằng dung dịch cystein. Methyl thủy ngân được chiết xuất ngược trong toluene bằng cách thêm đồng sunfat và kali bromide và được phân tích bằng GC-ECD bằng cột mao quản DB17. Giới hạn phát hiện của phương pháp đối với Methyl thủy ngân là 50ng.g-1 với 100 mg mẫu tóc. Hiệu suất thu hồi và độ tái lập trong quá trình bơm mẫu đã được khảo sát đánh giá. Kết quả trên 13 mẫu tóc người cho thấy sự sự tích lũy thủy ngân trên tóc và móng. Phương pháp đã tối ưu hóa các quy trình phân tích tương tự thông qua các cải tiến trong các bước khác nhau, cho phép định lượng lượng vết methyl thủy ngân với độ tin cậy và độ chính xác tốt.

*Sắc ký khí - Phổ khối (GC-MS)

Syr-song Chen và cộng sự đã đưa ra quy trình phân tích methyl thủy ngân và thủy ngân vô cơ trong cá. Tác giả sử dụng dung dịch kiềm (tetra methyl ammonium hydroxide) dưới tác dụng của lò vi sóng, mẫu được thêm dung dịch Cu2+, các dạng thủy ngân được chiết lần lượt bằng natri tetraethylborate và n-heptane. Các dẫn xuất thủy ngân khác nhau được giải hấp và sau đó được phân tích bằng phép đo khối phổ. Thời gian phân tích cho mỗi mẫu trên thiết bị GC-MS được tối ưu khoảng 8 phút. Công suất chiếu xạ 15-30, 45 và 60-75 W, thời gian gia nhiệt mẫu lần lượt là 3,5, 2,5 và 1,5 phút. Hiệu suất thu hồi của các dạng thủy ngân lần lượt là 92,3, 96,1% và 93,6, 95,5% đối với Methyl thủy ngân và vô cơ. Phương pháp được áp dụng để phân tích 3 mẫu chuẩn đối chứng là mẫu cá ngừ BCR CRM 464, thịt cá mập NRC DORM-2 và gan cá mập NRC DOLT-2.

S. Mishra et al. và cộng sự đã sử dụng phương pháp sắc ký khí khối phổ kế để xác định methylmercury và Hg (II) trong các mẫu trầm tích, nước biển từ khu vực TTC (Mumbai, Ấn Độ). Phương pháp phân tích bao gồm quá trình methyl hóa với Na [B (C6H5) 4], quá trình chiết pha rắn, sau đó được phân tích trên hệ thiết bị GC-MS. Phương pháp đã được tối ưu các thông số quan trọng như lớp phủ sợi SPME (tính chất và độ dày), thời gian chiết, nhiệt độ chiết và pH. Giới hạn phát hiện đối với methyl thủy ngân và thủy ngân vô cơ lần lượt là 0,02 và 0,05 ng. Tác giả đã sử dụng các mẫu chuẩn để kiểm tra phương pháp. Tổng hàm lượng thủy ngân trong các mẫu khác nhau được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hydride hóa.

*Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Năm 2012, AQ.Shah phát triển phương pháp CV-AAS để xác định mức methyl thủy ngân và thủy ngân vô cơ trong 10 loài cá nước ngọt. MeHg và Hg được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hơi lạnh sau khi qua quá trình xử lý mẫu ướt bằng kiềm. Các mẫu được trong quá trình xử lý đã được thêm clorua và natri tetrahydroborate tương ứng cho MeHg và Hg. Độ chính xác của phương pháp được đánh giá bằng mẫu chuẩn tham chiếu (DORM-2). Giới hạn phát hiện lần lượt là 0.117 và 0.133 µg.kg-1 đối với MeHg và Hg. Nồng độ MeHg và Hg trong thịt của mười loài cá được tìm thấy trong khoảng 28,4 -56,3 và 3,01-8,11 µg.kg-1.

Mustafa Tuzen và công sự đã phát triển một phương pháp để xác định Hg (II) và methyl thủy ngân trên vi khuẩn Staphylococcus aureus bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hơi lạnh. Quá trình rửa giải chọn lọc và tuần tự với 0,1 mol.L-1 HCl đối với Methyl thủy ngân và 2 mol.L-1 HCl đối với Hg (II) được thực hiện ở pH 2-6. Các điều kiện phân tích tối ưu bao gồm pH, lượng chất hấp thụ sinh học, khối lượng mẫu. Giới hạn phát hiện của các chất phân tích là 2,5 ng.L-1 đối với Hg (II) và 1,7 ng.L-1 đối với methyl thủy ngân.

TCVN 8987-2:2012 quy định phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân tổng số trong tinh bột và các sản phẩm tinh bột bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh (CV-AAS). Thủy ngân trong mẫu được chiết bằng phương pháp vô cơ ướt sử dụng acid nitric và hydro peroxyt, khử Hg2+ về Hg0 bằng hydro mới sinh từ phản ứng của natri bohydrua và acid clohydric. Thủy ngân sau đó được đo ở bước sóng 257,3 nm.

TCVN 7604:2007 quy định phương pháp xác định hàm lượng tổng thủy ngân trong các mẫu thực phẩm bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Thủy ngân được tách ra khỏi phần mẫu đã phân hủy dưới dạng hơi thủy ngân bằng phương pháp hóa hơi lạnh, sau đó xác định bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ở bước sóng 257,3 nm.

*Khối phổ plasma kết hợp cao tần cảm ứng (ICP-MS)

Sang Hak Lee và cộng sự áp dụng một phương pháp để xác định tổng thủy ngân trong thịt. Phương pháp sử dụng vi sóng phá mẫu trong môi trường HNO3 và H2O2 để hòa tan mẫu. Quy trình xác định chính xác tổng thủy ngân trong mẫu mô cá ngừ bằng ICP-MS như sau: mẫu CRM được thêm chuẩn 202Hg, sau đó phân hủy trong môi trường axit. Phương pháp này được áp dụng để xác định Hg trong mẫu cá ngừ CCQM-P39 do IRMM (Viện nghiên cứu và đo lường, GEEL, Bỉ) cung cấp cho nghiên cứu so sánh quốc tế.

Ramaswami và các cộng sự đã đưa ra quy trình đơn giản và nhạy đối với thủy ngân tổng trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ khối plasma cao tần cảm ứng (ICP-MS). Mẫu bệnh phẩm được chuẩn bị bằng cách chiết xuất kết tủa bằng axit clohydric 50% (v / v) có chứa EDTA và cysteine. Khoảng tuyến tính của phương pháp này từ 2 và 200 µg / L trong mẫu thử với độ nhạy từ 0,2µg / L. Nồng độ (µg / L) của thủy ngân như sau: máu toàn phần xét nghiệm (n = 20) - 4,6 ± 0,6 (c.v. 12,3%), 18,3 ± 1,1 (c.v. 6,1%), 56,4 ± 2,8 ( c.v. 5,0%); máu toàn xét nghiệm (n = 15) -5,7 ± 1,0 (c.v. 16,8%), 19,7 ± 2,7 (c.v. 13,5%) và 50,1 ± 6,9 (c.v. 13,7%); nước tiểu (n = 20) -9,3 ± 1,2 (c.v. 12,9%), 29,6 ± 2,2 (c.v. 7,4%). Hiệu suất thu hồi thủy ngân hữu cơ và vô cơ từ các mẫu máu dao động từ 91,6% đến 110,2% cho thấy phương pháp phù hợp để phân tích tổng thủy ngân, cả hữu cơ và vô cơ, trong máu và nước tiểu.

Hàm lượng thủy ngân tổng số cùng các nguyên tố khác như chì, cadmi, asen trong thực phẩm cũng được xác định theo phương pháp AOAC 2015.01. Mẫu được vô cơ trong lò vi sóng phá mẫu sử dụng dung dịch acid nitric và hydroperoxit. Thủy ngân trong mẫu được ổn định bằng cách thêm 0,1 ml dung dịch Au 50 ppm, sử dụng nội chuẩn rhodium. Phương pháp cho giới hạn định lượng (LOQ) với các mẫu rắn ≤ 10 µg/kg, với các mẫu lỏng  ≤ 8 µg/kg.

*Phân tích thủy ngân trực tiếp (DMA)

J. Calderón, S. Gonçalves, và F. Cordeiro, B. de la Calle  đã phát triển phương pháp phân tích methyl thủy ngân trong thủy sản bằng thiết bị phân tích thủy ngân trực tiếp DMA-80. Methyl thủy ngân được chiết ra khỏi nền mẫu bằng dung dịch cystein và đo trên thiết bị DMA-80. Khoảng làm việc được xây dựng trong khoảng 1,0 – 100 µg/L, với giới hạn định lượng methyl thủy ngân là 0,01 mg/kg (tính theo thủy ngân). Độ lệch chuẩn lặp lại RSDr trong khoảng 3,9 – 12,3% và độ lệch chuẩn tái lập trong khoảng 8,4 – 24,8%. Phương pháp đã được phòng thí nghiệm tham chiếu của liên minh châu Âu sử dụng để xác định methyl thủy ngân trong các mẫu hải sản.

Hàm lượng thủy ngân trong các mẫu thể rắn và dung dịch cũng được xác định bằng thiết bị phân tích thủy ngân trực tiếp theo phương pháp EPA 7473. Các đối tượng phân tích bao gồm đất, trầm tích, nước và các mẫu môi trường khác. Thủy ngân tổng số được xác định trong vòng 5 phút với các mẫu có thể được phân tích trực tiếp hoặc xử lí trước với acid thích hợp. Phương pháp có thể được áp dụng tại phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường.

So với các phương pháp xác định hàm lượng thủy ngân bằng các kỹ thuật quang phổ như GC, AAS, ICP-MS thì phương pháp phân tích thủy ngân trực tiếp với thao tác đơn giản, nhanh chóng, thích hợp cho phân tích lượng mẫu lớn, đặc biệt là có thể không cần phải xử lí mẫu sơ bộ bằng acid, giảm chi phí hóa chất thuốc thử, tăng độ nhạy, giảm thiểu sự nhiễm thủy ngân do giảm được các khâu chuẩn bị mẫu và có thể phân tích ngay tại hiện tường. Vì vậy, việc triển khai áp dụng phương pháp này trên thực tế sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Đây là cơ sở để chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo TCVN “Xác định hàm lượng Thủy ngân bằng phương pháp phân hủy nhiệt, hỗn hống và quang phổ hấp thụ nguyên tử”.

- Sự cần thiết của việc xây dựng tiêu chuẩn

Hiện nay vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm đang được quan tâm, việc xây dựng phương pháp chuẩn phân tích thủy ngân làm công cụ giúp các cơ quan chức năng kiểm soát và đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường và các sản phẩm thực phẩm là rất cần thiết. So với các phương pháp tiêu chuẩn về phân tích hàm lượng thủy ngân trong các mẫu môi trường và thực phẩm trước đây, phương pháp phân tích thủy ngân trực tiếp (DMA) có thể cho độ chọn lọc và độ chính xác tương đương, thậm chí độ nhạy tốt hơn. Hơn nữa, thiết bị phân tích thủy ngân trực tiếp không cần xử lí mẫu với acid giúp làm giảm thiểu thời gian, chi phí phân tích, và tác động tới môi trường. Bên cạnh đó, thiết bị có thể phân tích trực tiếp tại hiện trường nhằm cung cấp kết quả quan trắc một cách kịp thời, chính xác. Vì vậy phương pháp được xây dựng phù hợp với các đối tượng mẫu môi trường và thực phẩm nhằm ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia áp dụng rộng rãi trong cả nước.

- Phương thức xây dựng và tài liệu làm căn cứ xây dựng TCVN:

- Phương thức thực hiện:

Trên cơ sở rà soát các tiêu chuẩn Việt nam và quốc tế về phương pháp phân tích hàm lượng thủy ngân, cũng như tham khảo các phương pháp xây dựng các tiêu chuẩn/quy chuẩn, nhóm xây dựng khuyến nghị biên soạn tiêu chuẩn này dựa trên cở sở tham khảo phương pháp EPA method 7473, có thực hiện khảo nghiệm và so sánh liên phòng phân tích thủy ngân trên nền mẫu thực phẩm khi phân tích bằng kỹ thuật DMA so sánh với các kỹ thuật khác như AAS, ICP-MS.

- Tài liệu chính làm căn cứ xây dựng TCVN:

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA Method 7473, Mercury in solids and solutions by thermal decomposition, amalgamation, and atomic absorption spectrophotometry.

- Nội dung chính của dự thảo tiêu chuẩn

Dự thảo được xây dựng với các nội dung như sau:

Lời nói đầu

- Phạm vi áp dụng

- Nguyên tắc

- Hóa chất thuốc thử

- Thiết bị và dụng cụ

- Lấy mẫu và bảo quản

- Cách tiến hành

- Tính kết quả

- Kiểm soát chất lượng

- Báo cáo thử nghiệm

- Phụ lục

# Thuyết minh đối với một số nội dung:

Bảng đối chiếu tiêu chuẩn viện dẫn

| Nội dung tiêu chuẩn | Tài liệu viện dẫn EPA 7473 | Sửa đổi, bổ sung |
| --- | --- | --- |
| Tên tiêu chuẩn | Mercury in solids and solutions by thermal decomposition, amalgamation, and atomic absorption spectrophotometry | ## Determination of mercury content by thermal decomposition, Amalgamation and Atomic absorption spectrophotometry |
| Lời nói đầu |  | TCVN được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo USP method 7473 |
| 1 Phạm vi áp dụng | 1.0 Scope and application | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp, bổ sung thêm phương pháp có thể áp dụng cho nền mẫu thực phẩm |
| 2 Nguyên tắc | 2.0 Summary of method | Chấp thuận nguyên vẹn |
| 3 Hóa chất thuốc thử | 7.0 Reagents and standards | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp |
| 4 Thiết bị dụng cụ | 6.0 Equipment and supplies | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp |
| 5 Lấy mẫu và bảo quản | 8.0 Sample collection, preservation, and storage | Chấp thuận nguyên vẹn |
| 6 Cách tiến hành |  |  |
| 6.1 Cài đặt các thông số phân tích | 11.1 General analytical parameters | Chấp thuận nguyên vẹn |
| 6.2 Chuẩn bị mẫu thử | 11.2. Sample analysis | Chấp thuận nguyên vẹn |
| 6.3 Dựng đường chuẩn |  | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp |
| 6.4 Xác định |  | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp |
| 7 Tính kết quả | 12.0 Data analysis and calculations | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp |
| 8 Đảm bảo chất lượng | 9.0 Quality control | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp |
| 9 Báo cáo thử nghiệm |  | Tự biên soạn, tham khảo các TCVN về phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm |
| 10 Phụ lục | 17.0 Tables, diagrams, flowcharts and validation data | Tự biên soạn dựa trên nội dung của phương pháp, bổ sung dữ liệu kết quả liên phòng thủy ngân trong nền mẫu thực phẩm |

# Kết luận: Dự thảo xây dựng dựa trên tham khảo nội dung phương pháp EPA 7473, có bổ sung phạm vi áp dụng với nền mẫu thực phẩm dựa trên dữ liệu khảo nghiệm và so sánh liên phòng, đáp ứng các yêu cầu xây dựng TCVN.

|  | # Hà Nội, ngày tháng năm 2020 # TM. Ban soạn thảo |
| --- | --- |