| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN ....:2020

Xuất bản lần 1

NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE –

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CURCUMINOID BẰNG SẮC KÝ LỎNG VỚI DETECTOR UV-VIS

## Turmeric raw materials and dietary supplements – Determination of curcuminoids contents by liquid chromatography with UV-Vis detection

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN .... :2020 được xây dựng trên cơ sở AOAC 2016.16 Curcuminoids in Turmeric Raw Materials and Dietary Supplements Liquid Chromatography with UV-Vis Detection;

TCVN ....:2020 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                               TCVN .... :2020

Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe – Xác định hàm lượng curcuminoid bằng sắc ký lỏng với detector uv-vis

### Turmeric raw materials and dietary supplements – Determination of curcuminoids contents by liquid chromatography with UV-Vis detection

CẢNH BÁO ( Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác nguy hiểm. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn qui định trước khi sử dụng tiêu chuẩn.

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng với detector UV-Vis để xác định hàm lượng curcumin (CUR), demethoxycurcumin (DMC) và bis-demethoxycurcumin (BDMC) trong củ nghệ (Curcuma longa Linn) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc từ nghệ hoặc có kết hợp nghệ với các thành phần khác.

- Nguyên tắc

Mẫu được chiết bằng metanol, sử dụng máy lắc. Các mẫu có hàm lượng chất phân tích cao cần được pha loãng trước khi phân tích trên LC. Định lượng curcuminoid bằng phương pháp ngoại chuẩn với ba chất chuẩn CUR, DMC và BDMC.

- Thuốc thử

Tất cả thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích, dùng cho sắc ký lỏng hiệu năng cao hoặc có chất lượng tương đương. Nước sử dụng phải là nước cất hai lần, đã loại khoáng hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có quy định khác.

- Metanol (CH3OH).

- Axetonitril (CH3CN).

- Axit formic (CH2O2).

- Pha động

Pha động A (axit formic 0,1 % trong nước): trộn 1 ml axit formic với 999 ml nước, lắc đều, rung siêu âm loại khí.

Pha động B (axit formic 0,1 % trong axetronitril): trộn 1 ml axit formic với 999 ml axetonitril, lắc đều, rung siêu âm loại khí.

- Chất chuẩn đầu CUR , ví dụ: ASB-00003926 (ChromaDex, Irvine, CA, USA) hoặc tương đương.

- Chất chuẩn đầu DMC, ví dụ: ASB-00004230 (ChromaDex) hoặc tương đương

- Chất chuẩn đầu BDMC, ví dụ: ASB-00004231 (ChromaDex) hoặc tương đương

- Dung dịch chuẩn

3.8.1  Dung dịch chuẩn gốc

3.8.1.1  Dung dịch chuẩn gốc CUR, 1000 µg/ml (CUR-1000)

Cân một lượng chất chuẩn đầu CUR (3.5), chứa tương đương 10,0 mg sau khi đã hiệu chính về độ tinh khiết và chuyển vào bình định mức 10 ml. Pha loãng đến vạch bằng metanol (3.1), trộn đều và bảo quản trong lọ có nắp vặn kín ở -20 oC trong 4 tuần.

3.8.1.2  Dung dịch chuẩn gốc DMC, 1000 µg/ml (DMC-1000)

Cân một lượng chất chuẩn đầu DMC (3.6), chứa tương đương 10,0 mg sau khi đã hiệu chính về độ tinh khiết và chuyển vào bình định mức 10 ml. Pha loãng đến vạch bằng metanol (3.1), trộn đều và bảo quản trong lọ có nắp vặn kín ở -20 oC trong 4 tuần.

3.8.1.3  Dung dịch chuẩn gốc BDMC, 1000 µg/ml (BDMC-1000)

Cân một lượng chất chuẩn đầu BDMC (3.7), chứa tương đương 10 mg sau khi tính toán với độ tinh khiết và chuyển vào bình định mức 10 ml. Pha loãng đến vạch bằng metanol (3.1), trộn đều và bảo quản trong lọ có nắp vặn kín ở -20 oC trong 4 tuần.

3.8.2  Dung dịch hiệu chuẩn hỗn hợp

Chuẩn bị dung dịch chuẩn hỗn hợp trong ngày sử dụng. Các dung dịch chuẩn từ số 1 đến số 5 trong Bảng 1 được chuẩn bị bằng cách pha loãng từ các dung dịch chuẩn CUR-1000 (3.8.1.1), DMC-1000 (3.8.1.2) và BDMC-1000 (3.8.1.3) trong metanol (1) như trong Bảng 2. Chuẩn bị dung dịch chuẩn số 6 bằng cách pha loãng 100 µl dung dịch chuẩn số 4 với 900 µl metanol (3.1). Chuẩn bị dung dịch chuẩn số 7 bằng cách pha loãng 100 µl dung dịch chuẩn số 5 với 900 µl metanol (3.1).

Dùng pipet tự động (4.6) hút các thể tích chính xác các dung dịch chuẩn gốc (3.8.1) cho vào bình định mức như Bảng 1, thêm pha động đến vạch.

Bảng 1 – Nồng độ xấp xỉ của curcuminoid trong dung dịch chuẩn hỗn hợp

| Chất phân tích | Nồng độ, µg/ml |
| --- | --- |
|  | Chuẩn 1 | Chuẩn 2 | Chuẩn 3 | Chuẩn 4 | Chuẩn 5 | Chuẩn 6 | Chuẩn 7 |
| CUR | 300 | 225 | 150 | 100 | 50 | 10 | 5 |
| DMC | 100 | 80 | 60 | 25 | 10 | 2,5 | 1 |
| BDMC | 120 | 75 | 40 | 25 | 10 | 2,5 | 1 |

Bảng 2  – Chuẩn bị dãy các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn hỗn hơp

| Dung dịch | Thể tích, ml |
| --- | --- |
|  | Chuẩn 1 | Chuẩn 2 | Chuẩn 3 | Chuẩn 4 | Chuẩn 5 | Chuẩn 6 | Chuẩn 7 |
| C-1000 (3.8.1.1) | 300 | 225 | 150 | 100 | 50 |  |  |
| DMC-1000 (3.8.1.2) | 100 | 80 | 60 | 25 | 10 |  |  |
| BDMC-1000 (3.8.1.3) | 120 | 75 | 40 | 25 | 10 |  |  |
| Chuẩn 4 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Chuẩn 5 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Metanol (3.1) | 480 | 620 | 750 | 850 | 930 | 900 | 900 |

- Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

- Hệ thống sắc ký lỏng, gồm bơm hai kênh, bộ bơm mẫu tự động, detector UV-Vis.

- Cột sắc ký, ví dụ: Kinetex C18, 2,6 μm, 2,1 mm × 30 mm (của Phenomenex, Torrance, CA, USA) hoặc tương đương

CHÚ THÍCH: Chiều dài và đường kính của cột có thể được thay đổi theo kỹ thuật sử dụng HPLC.

- Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,0001 g.

- Máy nghiền ly tâm, với rây cỡ lỗ 0,25 mm.

- Pipet định mức, dung tích 25 ml.

- Ống ly tâm polypropylen, dung tích 50 ml.

- Máy lắc vortex.

- Máy ly tâm, thích hợp cho ống ly âm 50 ml, gia tốc tối đa 21 000g.

- Máy lắc.

- Pipet tự động, có thể lấy các lượng 200 µl và 1000 µl.

- Vial dùng cho HPLC.

- Bình định mức, dung tích 10 ml.

- Xyranh, dung tích 3 ml.

- Xyranh có đầu lọc 0,2 µm.

- Chai đựng dung môi, dung tích 1 L.

- Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không được quy định trong tiêu chuẩn này.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

- Cách tiến hành

- Chuẩn bị mẫu sơ bộ

- Mẫu nghệ khô được nghiền nhỏ bằng máy nghiền ly tâm có rây 0,25 mm (4.4).

- Mẫu viên nén: đồng hóa 20 viên bằng máy nghiền (4.4).

- Viên nang cứng: đồng hóa 20 viên bằng cách trộn đều phần bột trong nang cứng.

- Viên nang mềm: đồng hóa 20 viên bằng cách trộn đều phần chứa trong nang mềm.

- Mẫu dạng lỏng, dung dịch: lắc trộn đều vài lần trước khi phân tích.

Mẫu đã đồng nhất được bảo quản trong ống ly tâm polypropylen ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng. Trộn đều trước khi lấy phần mẫu thử.

- Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị tất cả các mẫu thử ba lần lặp lại.

-   Mẫu nghệ khô, bột chiết, viên nén, viên nang cứng:

Cân khoảng 75 mg mẫu, đối với mẫu dạng viên nang mềm cân 200 mg đến 300 mg cho vào ống ly tâm 50 ml (4.6). Thêm 25 ml metanol (3.1) và lắc trộn đều bằng máy lắc vortex (4.7) trong 30 s. Lắc bằng máy lắc (4.9)  trong 15 min ở nhiệt độ phòng. Ly tâm ở 4500g (4.8) trong 5 min. Lọc 1 ml dịch chiết mẫu thử qua xyranh có đầu lọc 0,2 µm (4.14) vào vial (4.11) và bảo quản tránh ánh sáng ở 4 oC đến khi phân tích.

-   Mẫu dạng lỏng:

Lắc đều, pha loãng 100 µl mẫu với 900 µl metanol (3.1) và  lắc trộn đều bằng máy lắc vortex. Lọc dịch qua xyranh có đầu lọc 0,2 µm (4.14) vào vial (4.11) và bảo quản tránh ánh sáng ở 4 oC đến khi phân tích.

- Xác định bằng HPLC

- Điều kiện vận hành HPLC

–  Detector: UV-Vis ở bước sóng 425 nm;

–  Nhiệt độ cột: 55 oC;

–  Thể tích mẫu bơm: 0,8 µl;

–  Tốc độ dòng pha động: 1,4 ml/min theo chương trình rửa giải gradient như sau:

| Thời gian, min | % B | Tốc độ dòng, ml/min |
| --- | --- | --- |
| 0 | 28 | 1,40 |
| 1,0 | 28 | 1,40 |
| 2,0 | 30 | 1,40 |
| 4,0 | 30 | 1,40 |
| 4,1 | 50 | 1,75 |
| 6,0 | 50 | 1,75 |
| 8,5 | 28 | 1,40 |

CHÚ THÍCH: Các thông số về tỷ lệ pha động, thể tích mẫu bơm, tốc độ dòng, nhiệt độ buồng cột có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế của thiết bị HPLC được sử dụng.

- Dựng đường chuẩn

Để thiết bị ổn định tốc độ dòng và áp suất sau đó tiến hành bơm lần lượt các dung dịch hiệu chuẩn hỗn hợp đã chuẩn bị sẵn (3.8.2) vào hệ thống LC.

Xác định diện tích hoặc chiều cao pic của từng chất phân tích CUR, DMC và BDMC trên sắc đồ, dựng đường chuẩn dựa vào diện tích hoặc chiều cao píc của từng chất phân tích với nồng độ chuẩn làm việc tương ứng. Hệ số tương quan tuyến tính (R2) ≥ 0,995. Diện tích hoặc chiều cao của píc chất phân tích khi bơm lặp lại không lệch quá 5 % so với lần bơm đầu tiên.

- Phân tích mẫu thử

Bơm mẫu thử với cùng điều kiện như bơm chuẩn, xác định diện tích hoặc chiều cao píc. Dựa vào đường chuẩn của từng chất phân tích, xác định hàm lượng CUR, DMC và BDMC có trong mẫu thử.

Nếu diện tích pic hoặc chiều cao pic của mẫu lớn hơn diện tích pic hoặc chiều cao pic của chuẩn cao nhất thì phải tiến hành pha loãng mẫu trong metanol (3.1) và bơm lại. Cứ sau mười lần bơm mẫu lại bơm các dung dịch hiệu chuẩn hỗn hợp vì mục đích kiểm soát chất lượng.

7   Tính kết quả

a)   Đối với các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn:

- Đo diện tích pic cực đại của CUR, DMC và BDMC trong bộ dung dịch chuẩn hiệu chuẩn.

- Đảm bảo rằng các diện tích pic chuẩn hiệu chuẩn bị loại ra nằm trong phạm vi 5 % so với diện tích pic chuẩn hiệu chuẩn ban đầu.

- Dựng đồ thị nồng độ chất phân tích (trục x) so với diện tích pic riêng lẻ (trục y) đối với CUR, DMC và BDMC. Sử dụng phân tích bình phương nhỏ nhất để xác định độ dốc, giao điểm và hệ số tương quan (r2) của đường phù hợp nhất đối với mỗi chất phân tích.

b)  Đối với các mẫu

- Từ đường chuẩn và diện tích pic của mỗi chất phân tích trong các mẫu, tính nồng độ của CUR, DMC và BDMC trong mỗi dung dịch mẫu. Nếu diện tích pic của bất kỳ chất phân tích nào nằm cao quá đường chuẩn của chất phân tích đó, thì pha loãng dịch chiết 1:10 hoặc 1:20 trong metanol, sau đó lọc và phân tích lại dịch chiết.

- Tính nồng độ từng curcuminoid, C, mg/ml, như sau:

C = (Diện tích pic của curcuminoid – giao điểm của hồi quy tuyến tính)/độ dốc của hồi quy tuyến tính

-  Tính hàm lượng curcuminoid có trong mẫu ban đầu, mg/g, như sau:

(C x V) x D/W

Trong đó:

C là nồng độ chất phân tích từ đường chuẩn (mg/L);

V  là thể tích chiết (0,025 L);

W  là khối lượng của phần mẫu thử (g);

D  là hệ số pha loãng.

Báo cáo nồng độ curcuminoid trong các mẫu ban đầu là nồng độ trung bình với khoảng tin cậy 95 %.

8   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  phương pháp thử đã dùng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được;

–  nếu kiểm tra độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Sắc ký đồ đặc trưng của hỗn hợp dung dịch chuẩn và mẫu củ nghệ

Hình A.1 – Sắc đồ phân tích (a) hỗn hợp dung dịch chuẩn và (b) mẫu củ nghệ

_______________________