| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

Dự thảo TCVN ....:2020

Xuất bản lần 1

THỰC PHẨM CÔNG THỨC VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LUTEIN VÀ BETA-CAROTEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG                                        HIỆU NĂNG CAO PHA ĐẢO

## Infant formula and adult nutritionals – Determination of lutein and β-carotene

## contents by reversed-phase ultra-high-performance liquid chromatography

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN .... :2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2016.13 Lutein and β-Carotene in Infant Formula and Adult Nutritionals Reversed-Phase Ultra-High-Performance Liquid Chromatography;

TCVN ....:2020 do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A	                                  TCVN .... :2020

Thực phẩm công thức và thực phẩm dinh dưỡng – Xác định hàm lượng lutein và beta-caroten bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo

### Infant formula and adult nutritionals – Determination of lutein and β-carotene

### contents by reversed-phase ultra-high-performance liquid chromatography

CẢNH BÁO ( Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác nguy hiểm. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn qui định trước khi sử dụng tiêu chuẩn.

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) pha đảo với detector UV-Vis để xác định các đồng phân cis- và all-trans-lutein; all-trans-β-caroten và đồng phân cis của β-caroten trong thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh và thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn với hàm lượng từ 1 μg/100 g đến 1300 μg/100 g.

Mẫu thử không được chứa các mức β-apo-8'-carotenal mà có thể đo được.

- Nguyên tắc

Mẫu thử dạng bột, dạng lỏng uống liền, dạng lỏng đậm đặc, được bổ sung chất chuẩn nội và xà phòng hóa bằng kali hydroxit. Mẫu thử đầu tiên được chiết bằng metyl tert butyl ete (MTBE) và tetrahydrofuran (THF), sau đó được chiết bằng n-hexan. Dịch chiết được làm khô bằng khí nitơ và phần còn lại được hòa tan bằng 2-propanol (isopropanol). Quá trình tách sắc ký được thực hiện trên cột pha đảo C30. Tất cả các All-trans-lutein và β-caroten được tách với các dạng đồng phân cis, zeaxanthin, α-caroten và lycopen và được phân tích bằng HPLC pha đảo.

- Thuốc thử

Tất cả thuốc thử được sử dụng phải là loại tinh khiết phân tích, dùng cho sắc ký lỏng hiệu năng cao hoặc có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

3.1   Nước cất, có độ dẫn điện >18 MΩ/cm

3.2   Metanol (MeOH).

3.3   Methyl tert-butyl ete (MTBE).

3.4   n-hexan.

3.5   Kali hydroxit (KOH).

3.6   Thuốc thử alcohol (ROH).

3.7   α-tocophenol (vitamin E) độ tinh khiết 95 %.

3.8   Axit pyrogallic (pyrogallol).

3.9   Isopropanol (IPA).

3.10   Tetrahydrofuran (THF), độ tinh khiết 98 %, được ổn định với BHT.

3.1   Amoni axetat, độ tinh khiết 98 %.

3.11   Dung dịch kali hydroxit (KOH) 50 % (khối lượng)

Cân 50 g KOH (3.5) và chuyển từ từ vào cốc có mỏ 250 ml có chứa sẵn 50 ml nước, khuấy đều đến khi tan hết. Để nguội, sau đó chuyển vào chai và bảo quản ở nhiệt độ phòng. Sử dụng trong 6 tháng.

3.12   Dung dịch MTBE/vitamin E

Hòa tan 2,2 g α-tocopherol trong 500 ml MTBE (3.3). Bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong 1 tháng.

3.13   Dung dịch pyrogallol (axit pyrogallic 0,2 M trong etanol)

Hòa tan 6,3 g axit pyrogallic trong 250 ml ROH (3.6). Bảo quản trong tủ lạnh trong 1 tháng. Dung dịch sử dụng phải trong suốt ở nhiệt độ phòng, không sử dụng khi đã có màu.

3.14   Dung môi chiết (vitamin E 10 mM trong MTBE-THF tỷ lệ 1:1)

Hòa tan 2,2 g α-tocopherol trong 250 ml MTBE (3.3) và 250 ml THF (3.10). Bảo quản trong tủ lạnh, sử dụng trong vòng 1 tháng.

3.15   Dung môi chiết mẫu (vitamin E 10 mM trong IPA)

Hòa tan 4,4 g α-tocopherol trong 1 000 ml IPA (3.9). Bảo quản dung dịch trong tủ lạnh trong 1 tháng.

3.16   Pha động dùng cho hệ thống LC

Pha động A: amoni axetat 20 mM trong metanol-nước (98:2)

Hòa tan 1,54 g amoni axetat trong hỗn hợp chứa 980 ml MeOH và 20 ml nước. Bảo quản ở nhiệt động phòng và sử dụng trong 1 tháng.

Pha động B: MTBE

3.17   Chất chuẩn

3.17.1   Lutein, ví dụ: của hãng ChromaDex (Part No. ASB-00012453; Mỹ), hoặc tương đương

3.17.2   β-Carotene, ví dụ: USP Part No. 1065480, Mỹ hoặc tương đương

3.17.3   Apocarotenal (β-apo-8′-carotenal) , ví dụ: USP Part No.1040854 hoặc tương đương

3.17.4   Lutein chứa khoảng 10 % zeaxanthin, ví dụ: USP Part No 1370804 hoặc tương đương

3.17.5   β-Carotene chuẩn đối chứng phù hợp hệ thống, ví dụ: USP Part No. 1065491 hoặc tương đương

3.18   Dung dịch chuẩn

3.18.1   Dung dịch chuẩn gốc carotenoid (20 000 μg/100 ml)

Cân 10 mg ± 0,01 mg của từng chất chuẩn lutein (3.17.1), β-caroten (3.17.2), aprocarotenal (3.17.3) vào các bình định mức 50 ml riêng biệt. Thêm khoảng 40 ml MTBE/vitamin E vào mỗi bình định mức, rung siêu âm 2 min đến 3 min và thêm MTBBE/vitamin E đến vạch. Dung dịch chuẩn gốc được bảo quản ở -20 oC và sử dụng trong 6 tháng. Kiểm tra độ tinh khiết của dung dịch chuẩn mỗi lần sử dụng.

3.18.2   Dung dịch chuẩn kiểm tra độ hấp thụ UV – VIS (200 μg/100 ml)

Lấy 1,0 ml dung dịch chuẩn gốc lutein và β-caroten vào bình định mức 100 ml, pha loãng và định mức đến vạch bằng dung dịch MTBE. Pha mới mỗi lần sử dụng.

3.18.3 Dung dịch chuẩn làm việc carotenoid riêng rẽ kiểm tra độ tinh khiết sắc ký (200 μg/100 ml)

-   Đối với Lutein và β-caroten: chuyển 100 μl từng chất chuẩn riêng rẽ (3.17) vào bình định mức 10 ml, pha loãng và định mức đến vạch bằng dung môi mẫu. Chuẩn bị mới cho mỗi lần sử dụng.

-   Đối với apocarotenal: chuyển 1,0 ml dung dịch chuẩn gốc (3.18.1) vào bình định mức 100 ml, pha loãng và định mức đến vạch bằng dung môi mẫu. Bảo quản ở - 20 oC trong vòng 1 tháng và sử dụng làm nội chuẩn.

3.18.4   Dung dịch apocarotenal trung gian (1 200 µg/100 ml)

Lấy 3,0 ml dung dịch apocarotenal gốc (3.18.1) vào bình định mức 50 ml và pha loãng đến vạch bằng dung môi mẫu. Bảo quản ở -20 oC trong 1 tháng.

3.18.5   Hỗn hợp chuẩn trung gian carotenoid (400 µg/100ml)

Gộp 2,0 ml từng dung dịch chuẩn gốc lutein và β-caroten (3.18.1) vào bình định mức 100 ml và pha loãng đến vạch bằng dung môi chiết mẫu (3.15). Bảo quản ở -20 oC để sử dụng trong 1 tháng.

3.18.6   Dung dịch hiệu chuẩn

Chuyển dung dịch chuẩn trung gian apocarotenal (3.18.4) và dung dịch hỗn hợp chuẩn trung gian carotenoid (3.18.5) sang các bình định mức theo Bảng 1 và pha loãng bằng dung môi chiết mẫu (3.15) đến vạch. Bảo quản ở -20 oC để sử dụng trong 1 tháng.

Bảng 1 – Thành phần và nồng độ danh nghĩa của các dung dịch hiệu chuẩn carotenoid

| Dung dịch trung gian |  | Nồng độ, μg/100 ml |
| --- | --- | --- |
| Dung dịch hiệu chuẩn | Apocarotenal | Carotenoid hỗn hợp | Tổng thể tích | Lutein | Apocarotenal | β-Carotene |
| 1 | 2,0 | 15,0 | 25 | 240 | 96 | 240 |
| 2 | 2,0 | 8,0 | 25 | 128 | 96 | 128 |
| 3 | 2,0 | 5,0 | 25 | 80 | 96 | 80 |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 25 | 32 | 96 | 32 |
| 5 | 8,0 | 1,0 | 100 | 4 | 96 | 4 |

3.18.7   Dung dịch chuẩn β-caroten phù hợp hệ thống

Chuẩn 20 mg β-caroten chuẩn đối chiếu phù hợp hệ thống vào bình định mức 50 ml. Thêm 1 ml nước và 4 ml THF, rung siêu âm trong 5 min. Định mức đến vạch bằng IPA và rung siêu âm trong 5 min. Để nguội về nhiệt độ phòng, lọc qua xyranh có màng lọc PTFE 0,2 μm. Pha loãng theo tỷ lệ 1: 4 với IPA. Bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong 3 tháng.

3.18.8   Dung dịch lutein phù hợp hệ thống

Chuẩn 10 mg lutein (3.17.1) vào bình định mức 100 ml, pha loãng và định mức đến vạch bằng ROH, lắc đều. Lấy 1 ml cho vào bình định mức 50 ml. Thêm khoảng 35 ml IPA, đậy nắp, đun nóng trong thể nước ở 80 oC trong 2 h. Để nguội về nhiệt độ phòng, thêm 250 μl dung dịch chuẩn gốc apocarotenal (3.18.1), pha loãng và định mức đến vạch bằng IPA. Bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong 3 tháng.

3.19   Dung dịch nội chuẩn (ISTD), được chuẩn bị ngay trước khi sử dụng

3.19.1   Đối với mẫu có hàm lượng carotenoid thấp (< 100 μg/100 g)

Lấy 4,0 ml dung dịch chuẩn làm việc apocarotenal (3.2.8) vào bình định mức 50 ml, pha loãng và định mức đến vạch bằng dung dịch pyrogallol. Lượng dung dịch này đủ để phân tích cho chín mẫu.

3.19.2   Đối với hàm lượng carotenoid cao (> 100 μg/100 g)

Lấy 4,0 ml dung dịch apocarotenal trung gian () vào bình định mức 50 ml, pha loãng và định mức đến vạch bằng dung dịch pyrogallol.

- Thiết bị, dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ của phòng thử nghiệm thông thường và cụ thể như sau:

- Hệ thống sắc ký lỏng siêu cao áp (UPLC) gồm bơm hai kênh, bộ bơm mẫu tự động, bộ điều nhiệt cột, detector UV-Vis có cuvet dòng chảy 60 mm, và phần mềm xử lý dữ liệu hoặc tương đương

- Cột phân tích carotenoid C30, 3 μm, 2,0 mm x 250 mm (Part No. CT99S03-2502WT; YMC, Kyoto, Nhật Bản) hoặc tương đương

- Cột bảo vệ C30, kích thước 2,1 mm × 10 mm, 3 μm (ví dụ: Part No. CT99S03-01Q1GC; YMC) hoặc tương đương

- Bộ giữ cột bảo vệ, ví dụ: Part No. XPGCH-Q1 (YMC) hoặc tương đương

- Máy đo quang phổ có dải bước sóng từ 200 nm đến 700 nm với cuvet thạc anh chiều dài đường quang 1 cm.

- Cân kỹ thuật, có độ chính xác đến 0,1 g.

- Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,01 mg.

- Bể rung siêu âm 40 kHz.

- Máy lắc, tốc độ 200 r/min.

- Bộ hóa hơi có cung cấp khí nitơ sạch.

- Máy ly tâm, thích hợp với ống ly tâm 50 ml.

- Ống ly tâm polypropylene 50 ml.

- Xyranh, dung tích 1 ml.

- Xyranh có mằng lọc PTFE 0,2 µm.

- Bình định mức tối màu, có các dung tích khác nhau.

- Lọ nhấp nháy tối màu, dung tích 12 ml.

- Lọ HPLC tối màu với insert 300 µl.

- Pipet định mức, có các dung tích khác nhau.

- Lấy mẫu

Việc lấy mẫu không được quy định trong tiêu chuẩn này.

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện và không thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.

- Cách tiến hành

6.1   Chuẩn bị mẫu thử

6.1.1   Chuẩn bị mẫu sơ bộ

a)   Mẫu dạng bột

Cân chính xác 625 mg mẫu vào ống ly tâm 50 ml. Thêm 5 ml nước, đậy nắp và lắc vortex đến khi tan hết. Để yên 15 min ở nhiệt độ phòng.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp mẫu bột không đồng nhất, hòa tan 25 g mẫu và 200 ml nước (ghi lại khối lượng của mẫu bột và nước), sau đó chuyển 5 ml dịch đã hòa tan vào ống ly tâm 50 ml.

b)  Mẫu dạng lỏng dùng liền có hàm lượng carotenoid ≤ 200 μg/100 g

Lắc đều 10 min trước khi mở vật chứa. Cân 5 g mẫu vào ống ly tâm 50 ml.

c) Mẫu dạng lỏng có hàm lượng carotenoid > 200 μg/100 g

Lắc đều 10 min trước khi mở vật chứa. Cân 2 g mẫu vào ống ly tâm 50 ml. Thêm 3 ml nước, đậy nắp và lắc vortex 10 s. Để yên 15 min ở nhiệt độ phòng.

d) Mẫu thực phẩm công thức đậm đặc cho trẻ sơ sinh

Lắc đều 10 min trước khi mở vật chứa. Cân 2,5 g mẫu vào ống ly tâm 50 ml, thêm 2,5 ml nước, đậy nắp và lắc vortex trong 10 s. Để yên 15 min ở nhiệt độ phòng.

6.1.2   Xử lý mẫu

Thêm 5,0 ml dung dịch nội chuẩn thích hợp (3.19) vào mỗi ống;

Thêm 1,5 ml dung dịch KOH (3.11) vào mỗi ống, lắc đều trong 5 min;

Thêm 8 ml dung môi chiết (3.14) vào mỗi ống, lắc trong 10 min;

Thêm 10 ml nước và 10 ml hexan (3.4) vào mỗi ống, lắc trong 1 min;

Ly tâm với tốc độ 1 000 r/min trong 5 min.

Chuyển một phần dịch nổi phía trên sau khi ly tâm vào lọ nhấp nháy 12 ml ();

- Mẫu có hàm lượng carotenoid đơn lẻ ≤ 50 μg/100 g: sử dụng 10 ml;

- Mẫu có hàm lượng carotenoid đơn lẻ > 50 μg/100 g: sử dụng 3 ml;

Làm khô bằng khí nitơ ở nhiệt độ ≤ 40 oC;

Hòa tan phần còn lại bằng dung môi mẫu (3.16), lắc vortex:

-  Mẫu có hàm lượng carotenoid đơn lẻ ≤100 μg/100 g: thêm 0,5 ml dung môi chiết mẫu

-  Mẫu có hàm lượng carotenoid đơn lẻ trong khoảng từ 100 đến 500 μg/100 g: thêm 1 ml dung môi chiết mẫu.

-  Mẫu có hàm lượng carotenoid đơn lẻ trong khoảng từ 500 đến 1 000 μg/100 g: thêm 2 ml dung môi chiết mẫu.

-  Mẫu có hàm lượng carotenoid đơn lẻ trong khoảng từ 1000 đến 1 500 μg/100 g: thêm 3 ml dung môi chiết mẫu.

Lọc mẫu qua xyranh có màng lọc PTFE 0,2 μm trước khi phân tích trên hệ thống HPLC.

  - Xác định bằng UHPLC

6.2.1   Điều kiện vận hành UHPLC

–  Cột sắc ký: YMC C30 (250 mm x 2,0 mm; 3 μm) và cột bảo vệ kích thước 10 mm x 2,0 mm, 3 μm  hoặc tương đương

–  Nhiệt độ cột: 30 oC

–  Pha động A: amoni axetat 20 mM trong MeOH:nước (98:2 thể tích) và pha động B: MTBE (3.16)

Chạy theo chương trình rửa giải gradient:

| Thời gian (phút) | % kênh B |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 1 | 8 |
| 8 | 15 |
| 25 | 100 |
| 25,5 | 5 |
| 32 | 5 |

–  Tốc độ dòng: 0,25 ml /min;

–  Thể tích bơm mẫu: 5 μl;

–  Bước sóng phát hiện: 450 nm.

CHÚ THÍCH: Các thông số về tỷ lệ pha động, thể tích mẫu bơm, tốc độ dòng, nhiệt độ buồng cột có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế của thiết bị HPLC được sử dụng.

    - Kiểm tra độ phù hợp hệ thống

- Độ phân giải giữa các đồng phân cis và trans-lutein

Bơm dung dịch lutein để kiểm tra độ phù hợp hệ thống (3.18.8) và xác định độ phân giải của hai dạng đồng phân cis và all-trans-lutein.

Độ phân giải như sau:

–  giữa các 13-cis và 13’-cis-lutein: ≥ 1,4

–  giữa các 13’-cis và all-trans-lutein: ≥ 2,2

- Độ phân giải giữa các all-trans-lutein, zeaxanthin và apocarotenal:

Từ sắc đồ kiểm tra độ phù hợp hệ thống của lutein, xác định độ phân giải:

–  giữa các all-trans-lutein và zeaxanthin: ≥ 3,7

–  giữa các zeaxanthin và apocarotenal: ≥ 2,5

- Độ phân giải giữa các β-caroten đồng phân cis và trans và α-caroten

Bơm dung dịch β-caroten kiểm tra độ phù hợp hệ thống (3.18.7) và xác định độ phân giải của hai dạng đồng phân cis-β-caroten, all-trans-β-caroten và α-caroten.

Độ phân giải như sau:

–  giữa các 13-cis-β-caroten và cis/trans-α-caroten: ≥ 1,7

–  giữa các all-trans-β-caroten và 9-cis-β-caroten: ≥ 2,6

6.2.3   Phân tích đường chuẩn

Bơm lặp lại dung dịch hiệu chuẩn trước và sau mỗi loạt mẫu (tối đa 12 mẫu một lô). Tính hệ số góc sử dụng dung dịch nội chuẩn. Xác định hệ số R2 ≥ 0,995. Hệ số góc của hai đường chuẩn chênh lệch không quá 2,0 %.

7  Tính kết quả

a)  Xác định độ tinh khiết của các chất chuẩn lutein và β-carotene bằng cách trước tiên xác định độ tinh khiết quang phổ (SP) và sau đó là độ tinh khiết sắc ký của từng loại. Độ tinh khiết tổng thể được tính bằng tích số của hai độ tinh khiết đo được.

SP được đo cho từng dung dịch chuẩn, dựa vào mẫu trắng MTBE ở mức tối đa độ hấp thụ của nó (444 nm đối với lutein và 450 nm đối với (-caroten).

Tính SP của từng dung dịch chuẩn đối chứng theo độ hấp thụ quan sát so với độ hấp thụ dự kiến:

SP = (AbsMSx  50000)/(E1%,1cm  x W)		(1)

Trong đó:

AbsMS  là độ hấp thụ của dung dịch đo chuẩn;

50 000  là hệ số pha loãng;

E1%, 1cm  là hệ số tắt (lutein trong MTBE là 2 589 ở 444 nm; (-carotene trong MTBE là 2 588 ở 450 nm);

W    là khối lượng dung dịch chuẩn đối chứng. SP thường lớn hơn 0,90 (tức là, 90 %).

(2) Độ tinh khiết sắc ký (CP)

Bơm các dung dịch chuẩn làm việc (), ít nhất ba lần. CP được tính như sau:

CP = (diện tích pic của tất cả các all-trans-carotenoid)/(tổng tất cả các pic có liên quan) 	  (2)

Các pic có liên quan bao gồm tất cả các pic trong sắc ký HPLC, trừ các pic dung môi. CP thường lớn hơn 0,95 (tức là 95 %).

3) Độ tinh khiết của chất chuẩn đối chứng. Tính P của từng chất chuẩn đối chứng:

P = SP x CP x 100			(3)

Trong đó:

SP  là độ tinh khiết quang phổ;

CP là độ tinh khiết sắc ký;

100  là hệ số chuyển đổi thập phân thành phần trăm.

(b) Tính nồng độ (µg/100 ml) của từng carotenoid phân tích (ví dụ: CLut đối với lutein) ở dạng all-trans trong mỗi dung dịch hiệu chuẩn (3.18.6):

CLut = Wlut x 2 x (PLut/100) x 1 000 x (2/100) x (VMC/Vtổng)		(4)

Trong đó:

WLut  là khối lượng lutein được sử dụng để tạo ra dung dịch gốc, tính bằng gam (g);

2   là hệ số chuyển đổi 50 ml thành 100 ml;

PLut  là độ tinh khiết chuẩn đối chứng của all-trans-lutein tính theo Công thức (3);

100  là hệ số chuyển đổi từ phần trăm sang số thập phân;

1000  là hệ số chuyển đổi miligam đến microgam;

(2/100)  là hệ số pha loãng dung dịch gốc thành hỗn hợp trung gian caroten;

VMC  là thể tích dung dịch trung gian hỗn hợp caroten (3.18.5) được sử dụng;

Vtổng   là thể tích pha loãng.

(c) Tính nồng độ (µg/100 ml) của dung dịch chuẩn nội apocarotenal (CA) trong từng dung dịch hiệu chuẩn (3.18.6):

CA = WA x 2 x CPA x 1 000 x (3/5) x (VAI/Vtổng)		(5)

Trong đó:

WA   là khối lượng apocarotenal được sử dụng để tạo ra dung dịch gốc;

2   là hệ số chuyển đổi 50 ml thành 100 ml;

CPA  là độ tinh khiết sắc ký của apocarotenal tính theo Công thức (2);

1000    là hệ số chuyển đổi miligam thành microgam;

(3/50)    là hệ số pha loãng dung dịch gốc thành dung dịch trung gian apocarotenal;

VAI  là thể tích dung dịch trung gian apocarotenal (), được sử dụng;

Vtổng  là thể tích pha loãng.

(d)  Đối với mỗi dung dịch hiệu chuẩn, tính:

(1) tỷ lệ diện tích pic của mỗi chất phân tích:

(diện tích pic của all-trans lutein hoặc-carotene)/(diện tích pic của chất chuẩn nội)

(2) tỷ lệ nồng độ:

(nồng độ all-trans lutein hoặc-carotene)/(nồng độ của chất chuẩn nội)

Dựng đường chuẩn năm điểm với dung dịch chuẩn nội bằng cách dựng các tỷ lệ diện tích cực đại so với tỷ lệ nồng độ, với nồng độ tương đối trên trục x.

Độ chính xác trên các điểm hiệu chuẩn phải là 100 % ± 10% và hệ số xác định (R2) phải lớn hơn 0,995.

Việc hiệu chuẩn và tính có thể đạt được thông qua xử lý dữ liệu trong phần mềm thiết bị

(e)  Tính khối lượng (g) của apocarotenal (MA) được thêm vào phần mẫu thử:

MA = (CA x VA) x (4/50)			(6)

Trong đó:

CA   là nồng độ (µg/100 ml) của apocarotenal trong dung dịch chuẩn trung gian được sử dụng trong chất chuẩn nội;

VA   là thể tích của chất chuẩn nội được thêm vào từng mẫu, tính bằng mililit (ml);

4   là thể tích dung dịch trung gian apocarotenal được sử dụng trong chất chuẩn nội, tính bằng mililit (ml);

50  là tổng thể tích chất chuẩn nội đã sử dụng, tính bằng mililit (ml).

(f)  Tính hàm lượng all-trans-lutein, đồng phân cis của lutein và tổng lutein trong các mẫu thử.

Để nhận diện pic, tham khảo thời gian lưu tương đối của các pic trong Hình 1, Hình 2 và Hình 3.

Luttrans = (MA/MS) x (ALut/AA – ILut) x (100/RFLut)		(7)

Trong đó:

Luttrans    là nồng độ (g/100 g) của all-trans-lutein trong mẫu;

MA   là khối lượng (g) của apocarotenal được thêm vào mẫu thử;

MS   là khối lượng mẫu (g);

ALut   là diện tích pic (AU) của all-trans-lutein trong sắc ký mẫu;

AA   là diện tích pic (AU) của apocarotenal trong sắc ký mẫu;

ILut  là giao điểm y với đường chuẩn đối với all-trans-lutein;

RFLut   là độ dốc của đường chuẩn đối với all-trans-lutein.

Hình 1. Sắc đồ phân tích dung dịch chuẩn kiểm tra sự phù hợp hệ thống (3.18.8), Lut : Lutein. Zea :Zeaxanthin, Apo : aprocarotenal

Hình 2. Sắc đồ phân tích dung dịch chuẩn β-caroten kiểm tra sự phù hợp hệ thống (3.18.7), AC: α-caroten, BC: β-caroten

Hình 3. Sắc đồ phân tích mẫu thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh dạng sữa, Lut: Luttein, Zea: Zeaxanthin, AC: α-caroten, BC: β-caroten

Lutcis = (MA/MS) x ((A13cisLut + A13’cisLut + A9’cisLut)/AA – ILut) x (100/RFLut)		(8)

Trong đó:

Lutcis  là nồng độ các đồng phân cis của lutein trong mẫu;

MA  là khối lượng của apocarotenal được thêm vào mẫu thử, tính bằng gam (g);

MS  là khối lượng mẫu, tính bằng gam (g);

A13cisLut là diện tích pic (AU) của 13-cis-lutein trong sắc ký mẫu;

A13′cisLut là diện tích pic (AU) của 13′-cis-lutein trong sắc ký mẫu;

A9cisLut là diện tích pic (AU) của 9-cis-lutein trong sắc ký mẫu;

A9′cisLut  là diện tích pic (AU) của 9′-cis-lutein trong sắc ký mẫu;

AA  là diện tích pic (AU) của apocarotenal trong sắc ký mẫu;

ILut  là giao điểm của y với đường chuẩn của all-trans-lutein;

RFLut  là độ dốc của đường chuẩn đối với all-trans-lutein.

Luttổng = Luttrans + Lutcis			(9)

(g)  Tính hàm lượng all-trans-β-carotene, đồng phân cis của-carotene và tổng-carotene trong các mẫu thử. Để nhận diện pic, tham khảo thời gian lưu tương đối của các pic trong Hình 4.

BCtrans = (MA/MS) x (ABC/AA – IBC) x (100/RFBC)		(10)

Trong đó:

BCtrans  là nồng độ của all-trans-carotene trong mẫu, tính bằng gam trên 100 g (g/100 g);

MA  là khối lượng (g) của apocarotenal được thêm vào mẫu thử;

MS  là khối lượng mẫu (g);

ABC là diện tích pic (AU) của all-trans--carotene trong sắc ký mẫu;

AA  là diện tích pic (AU) của apocarotenal trong sắc ký mẫu;

IBC  là giao điểm của y với đường chuẩn đối với all-trans-carotene;

RFBC  là độ dốc của đường chuẩn đối với all-trans-carotene.

BCcis = (MA/MS) x ((A15cisBC x 1,4 + A13cisBC x 1,2 + A9cisBC)/AA – IBC) x (100/RFBC)	(11)

Trong đó:

BCcis  là nồng độ các đồng phân cis của-carotene trong mẫu (g/100 g);

MA    là khối lượng của apocarotenal được thêm vào mẫu thử (g);

MS    là khối lượng mẫu (g);

A15cisBC   là diện tích pic (AU) của 15-cis-carotene trong sắc ký mẫu;

A13cisBC   là diện tích pic (AU) của 13-cis-carotene trong sắc ký mẫu;

A9cisBC   là diện tích pic (AU) của 9-cis--carotene trong sắc ký mẫu;

AxcisBC   là diện tích pic (AU) của các đồng phân cis không xác định của-carotene trong sắc ký mẫu;

AA      là diện tích pic (AU) của apocarotenal trong sắc ký mẫu;

IBC     là là giao điểm y với đường chuẩn đối với all-trans-carotene;

RFBC  là độ dốc của đường chuẩn đối với all-trans-carotene.

BCtổng = BCtrans + BCcis		(12)

8   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:

–  mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;

–  phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;

–  phương pháp thử đã dùng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

–  tất cả các chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tuỳ ý lựa chọn cùng với các chi tiết bất thường nào khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;

–  kết quả thử nghiệm thu được;

–  nếu kiểm tra độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

Phụ lục A

(Tham khảo)

Các ví dụ về sắc ký đồ

CHÚ DẪN:

Lut = Lutein, Zea = zeaxanthin và Apo = apocarotenal

Hình A.1 – Sắc ký đồ của dung dịch lutein phù hợp hệ thống (3.18.8)

CHÚ DẪN:

AC = α-Carotene và BC =-carotene

Hình A.2 – Sắc ký đồ của dung dịch β-carotene phù hợp hệ thống (3.18.7)

CHÚ DẪN:

Lut = Lutein, Zea = zeaxanthin, Apo = apocarotenal và BC =-carotene

Hình A.3 – Sắc ký đồ của mẫu sữa công thức cho trẻ sơ sinh

CHÚ DẪN:

Lut = Lutein, Zea = zeaxanthin, Apo = apocarotenal, AC = α-carotene và BC = (-carotene

Hình A.4 – Sắc ký đồ của mẫu sữa công thức cho trẻ ăn dặm

CHÚ DẪN:

Lut = Lutein, Apo = apocarotenal, AC = α-carotene và BC = (-carotene

Hình A.5 – Sắc ký đồ của mẫu thực phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn dùng ngay

_______________________